## Calentando
Id | Parametro | Unidad | Valor_defecto | Valor_min | Valor_max | Descripcion
1 | Temperatura de esterilizacion | °C | 134 | 100 | 140 | Temperatura de esterilizacion del ciclo, la temperatura que la fase de calentamiento debe alcanzar
2 | Presion de calentamiento añadida | kPa | 11 | 0 | 100 | Presion adicional al punto de esterilizacion durante la etapa de calor
3 | Error de tiempo de calentamiento | min | 60 | 1 | 999 | Tiempo maximo de espera para alcanzar la temperatura especificada
4 | Factor de calentamiento | % | 50 | 0 | 100 | Porcentaje del tiempo que la fuente de energia permanece apagada en cada segmento de calor durante el control PWM
5 | Rango de calentamiento | kPa | 2 | 0 | 30 | Define la pesion en la etapa de calentamiento para iniciar la funcion PWM
6 | Tasa de calentamiento | °C/min | 50 | 0 | 100 | Tasa maxima de calor a mantener durante el calentamiento
7 | Tasa de presion | kPa/min | 100 | 0 | 300 | Presion maxima para las etapas "mantener calor","calentando"
8 | Tiempo estable pre esterilizacion | seg | 3 | 0 | 180 | Tiempo de espera para la esterilizacion estable; insertar condicion: si el valor =0, finaliza la etapa calentando solo cuando la presion ='Presion de esterilizacion' + 'presion de calentamiento añadida'
9 | Intervalo segmientos de calor | seg | 2 | 0 | 30 | Define el tiempo total de cada segmento mientras se utiliza PWM
10 | Escape lento encendido | seg | 1 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener abierta la valvula de escape lento en la etapa de calentamiento
11 | Escape lento apagado | seg | 0 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener cerrada la valvula de escape lento en la etapa de calentamiento
12 | Escape rapido encendido | seg | 0 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener abierta la valvula de escape rapido en la etapa de calentamiento
13 | Escape rapido apagado | seg | 10 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener cerrada la valvula de escape rapido en la etapa de calentamiento