ESPECIFIKA S.A.S.

Sistema de Control de Autoclave

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulo: Máquina de Estados Global

Versión de software: 0.2.0

Autor: Cristian Cubides

Mayo 2026

# Contenido

1.   Propósito de este documento

2.   ¿Por qué una máquina de estados?

3.   Arquitectura de la StateMachine — visión general

4.   Mapa de estados y transiciones

5.   Sistema de alarmas — niveles y comportamiento

6.   ESTADO: PREPARACION

6.1  Propósito

6.2  Estructura interna: supervisor + ejecutor

6.3  Fase de supervisión: verificación de sensores y suministros

6.4  Fase de ejecución: los 6 pasos secuenciales

6.5  Alarmas que puede generar

6.6  Condición de salida

7.   ESTADO: PREPARADO

7.1  Propósito

7.2  Diferencias clave respecto a PREPARACION

7.3  Control continuo: chaqueta, cámara y drenaje

7.4  Timer de estabilidad — alarmas temporizadas

7.5  Alarmas que puede generar

7.6  Condición de salida

8.   ESTADO: CICLO

8.1  Propósito

8.2  Entrada al estado y reset del pipeline

8.3  Pipeline de fases en detalle

8.4  Cancelación y paro de emergencia durante el ciclo

8.5  Condiciones de salida

9.   ESTADO: FALLA

9.1  Propósito y cómo se llega

9.2  Protocolo de Fallo: secuencia de seguridad

9.3  Qué hace el sistema mientras permanece en FALLA

10. ESTADO: EMERGENCIA

10.1 Propósito

10.2 Diferencia entre FALLA y EMERGENCIA

10.3 Qué requiere para salir

11. ESTADO: HIBERNACION

12. Tabla resumen de todos los estados

13. Tabla completa de alarmas del sistema

# 1. Propósito de este documento

Este documento describe la Máquina de Estados Global del sistema de control del autoclave: por qué existe, cómo está estructurada, y qué hace el sistema exactamente en cada estado operativo.

Cubre en detalle los estados PREPARACION, PREPARADO, CICLO, FALLA, EMERGENCIA e HIBERNACION, incluyendo las condiciones de entrada y salida de cada uno, las acciones que ejecutan, las alarmas que generan y el comportamiento del hardware en cada situación.

# 2. ¿Por qué una máquina de estados?

Un autoclave es un sistema cuyo comportamiento correcto depende no solo de lo que se le pide hacer, sino de en qué situación se encuentra en ese momento. La misma señal — por ejemplo, 'abrir válvula de vapor' — puede ser correcta en un contexto y catastrófica en otro.

Sin una máquina de estados, el software tendría que evaluar en cada línea de código si la acción es segura dado el estado actual. Esto produce código difícil de mantener, con lógica duplicada y propensa a errores. Una máquina de estados resuelve esto de forma elegante:

- Define explícitamente en qué situaciones puede estar el equipo (estados).

- Define qué acciones son válidas en cada situación.

- Define exactamente cuándo y por qué el sistema pasa de una situación a otra (transiciones).

- Hace imposible ejecutar acciones inválidas: si el sistema está en FALLA, nunca ejecutará lógica de CICLO, sin importar qué flags estén activos.

Para un equipo médico como el autoclave, donde un ciclo de esterilización incompleto puede tener consecuencias graves, este nivel de control y trazabilidad es fundamental.

La máquina de estados es el mecanismo central de seguridad del software. Todo el control del proceso pasa por ella. No existe forma de ejecutar un ciclo, abrir una válvula de vapor o activar un actuador sin que la máquina de estados lo permita explícitamente.

# 3. Arquitectura de la StateMachine — visión general

La StateMachine vive en state_machine.py y es ejecutada por el ControlLoop en cada tick (cada 500 ms). En cada ejecución hace exactamente dos cosas:

- Detectar si el estado cambió respecto al tick anterior. Si cambió, ejecuta el hook on_state_entry() que inicializa el nuevo estado.

- Ejecutar la lógica del estado actual, que puede producir una transición hacia un nuevo estado.

La StateMachine instancia y mantiene los objetos de cada estado durante toda la vida del sistema. No los crea y destruye en cada transición — los reutiliza y los reinicializa con reset() cuando es necesario.

| Estado | Clase/función responsable | Archivo |
| --- | --- | --- |
| PREPARACION | preparacion_state | states/preparacion.py |
| PREPARADO | preparado_state | states/preparado.py |
| CICLO | CicloState | states/ciclo.py |
| FALLA | FallaState (falla_run) | states/falla.py + cycle_phases/protocolo_fallo.py |
| EMERGENCIA | Emergencia (emergencia_run) | states/emergencia.py |
| HIBERNACION | Hibernacion (hibernacion_run) | states/hibernacion.py |

# 4. Mapa de estados y transiciones

El siguiente diagrama describe todas las transiciones posibles entre estados:

| Estado origen | Estado destino | Condición que dispara la transición |
| --- | --- | --- |
| PREPARACION | PREPARADO | Todos los 6 pasos de preparación completados exitosamente. |
| PREPARACION | PREPARACION (reinicio) | El supervisor detecta fallo de sensor o suministro: se reinicia desde el paso 0. |
| PREPARADO | CICLO | LISTO_PARA_CICLO = True AND START_CICLO = True (operador pulsó Iniciar). |
| CICLO | PREPARADO | Todas las fases del ciclo completadas exitosamente (CicloResultado.COMPLETADO). |
| CICLO | PREPARADO | Operador canceló el ciclo (CicloResultado.CANCELADO) y protocolo de fallo ejecutado. |
| CICLO | FALLA | Una fase del ciclo falló (CicloResultado.FALLO). |
| CUALQUIER ESTADO | EMERGENCIA | Pulsador de paro de emergencia activado (flag PARO_EMERGENCIA = True). Máxima prioridad. |
| FALLA | PREPARACION | Reset manual del operador (flag RESET_FALLA activado desde la interfaz — pendiente de implementar). |
| EMERGENCIA | PREPARACION | Reset físico: el pulsador de emergencia es liberado y el operador confirma el reset. |

La transición a EMERGENCIA tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro estado. El ControlLoop verifica el paro de emergencia antes de ejecutar la máquina de estados, y la máquina verifica nuevamente dentro de PREPARACION.

# 5. Sistema de alarmas — niveles y comportamiento

Antes de detallar cada estado, es necesario entender el sistema de alarmas, ya que todos los estados lo usan intensivamente.

El AlarmManager gestiona una lista única de alarmas activas en el sistema. Cada alarma tiene un nivel de severidad que determina su impacto:

| Nivel | Identificador en código | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| ALERTA | AlarmType.ALERTA | Indica una condición anormal pero recuperable. El sistema continúa operando. La alarma se limpia automáticamente cuando la condición se corrige. |
| FALLA | AlarmType.FALLA | Indica un fallo que impide la operación normal. El sistema puede transicionar a FALLA. Requiere que la condición se resuelva. |
| EMERGENCIA | AlarmType.EMERGENCIA | Máxima prioridad. El sistema transiciona a EMERGENCIA inmediatamente. Requiere intervención física. |

Propiedades clave del sistema de alarmas:

- No se generan alarmas duplicadas: si una alarma con el mismo ID ya está activa, no se vuelve a agregar.

- Las alarmas se limpian explícitamente con alarm_manager.clear(id) cuando la condición desaparece.

- Una alarma marcada como blocks_operation = True impide el inicio de ciclos aunque el resto del sistema esté listo.

- El AlarmManager no toma decisiones de control: solo registra y expone el estado de las alarmas. Las decisiones las toman los estados.

ESTADO: PREPARACION

## 6.1 Propósito

PREPARACION es el estado inicial del sistema al arrancar y el estado de recuperación tras una emergencia o reset. Su objetivo es dejar el equipo en condiciones conocidas y seguras antes de permitir que el operador inicie un ciclo.

Es el único estado que realiza acciones activas sobre el hardware de forma secuencial y ordenada: cierra puertas si es necesario, precalienta la chaqueta, iguala la presión de la cámara, drena agua residual y verifica la temperatura de drenaje. No es pasivo — trabaja activamente para preparar el equipo.

## 6.2 Estructura interna: supervisor + ejecutor

PREPARACION tiene una arquitectura de dos capas que se ejecutan en cada tick:

| Capa | Qué hace |
| --- | --- |
| supervisor() | Se ejecuta PRIMERO en cada tick. Verifica que los sensores respondan y que los suministros estén disponibles. Si algo falla, reinicia el paso actual a 0 y retorna False. El ejecutor no corre si el supervisor falla. |
| ejecutor() | Se ejecuta solo si el supervisor pasa. Avanza por los pasos secuenciales (0 al 5). Cada paso realiza una acción física y espera a completarse antes de avanzar al siguiente. |

El reinicio al paso 0 cuando el supervisor falla es una decisión de diseño de seguridad: si los sensores dejan de responder durante la preparación, el sistema no asume que los pasos anteriores siguen siendo válidos.

## 6.3 Fase de supervisión: qué se verifica en cada tick

Verificación de sensores (verificar_sensores):

| Sensor verificado | Alarma si falla |
| --- | --- |
| pres_camara, pres_chaqueta, pres_empaque_1, pres_empaque_2 | ERROR_AI_PRES_CAMARA, ERROR_AI_PRES_CHAQUETA, etc. (ALERTA) |
| temp_camara, temp_2_camara, temp_ref, temp_chaqueta, temp_drenaje_cam, temp_drenaje | ERROR_AI_TEMP_CAMARA, ERROR_AI_TEMP_CHAQUETA, etc. (ALERTA) |

Criterio de fallo de sensor: valor == 0. Un sensor que lee cero es considerado sin señal (cable cortado, sensor desconectado o fallo del ADC). Las alarmas se limpian automáticamente cuando el sensor vuelve a reportar valores distintos de cero.

Verificación de suministros (verificar_suministros):

| Suministro verificado (DI) | Alarma si falla |
| --- | --- |
| vapor_suministro | SUMINISTRO_VAPOR_SUMINISTRO (ALERTA) |
| agua_bomba | SUMINISTRO_AGUA_BOMBA (ALERTA) |
| agua_generador | SUMINISTRO_AGUA_GENERADOR (ALERTA) |
| aire_comprimido | SUMINISTRO_AIRE_COMPRIMIDO (ALERTA) |

## 6.4 Fase de ejecución: los 6 pasos secuenciales

Los pasos solo avanzan cuando el paso actual se completa. Si un paso no puede completarse (por ejemplo, la chaqueta aún no alcanzó la presión), el sistema permanece en ese paso tick a tick hasta lograrlo o hasta que el supervisor detecte un problema.

| Paso | Función | Qué hace y cuándo avanza |
| --- | --- | --- |
| 0 | — (inicialización) | Paso de arranque. El sistema pasa al paso 1 en el siguiente tick sin realizar ninguna acción. Permite que el supervisor haga su primera verificación antes de actuar. |
| 1 | — (reservado) | Paso intermedio de espera. Avanza al paso 2 en el siguiente tick. Permite estabilización de lecturas iniciales. |
| 2 | suministrar_vapor_chaqueta() | Abre la válvula de vapor a la chaqueta si la presión está por debajo del objetivo del ciclo. Cierra la válvula si está por encima. Avanza cuando la presión de chaqueta está dentro del rango [presion_chaqueta ± rango_presion_chaqueta] durante al menos un tick. |
| 3 | igualar_presion_camara() | Verifica la presión de la cámara respecto a la presión atmosférica configurada. Si está alta, abre descompresión rápida. Si está baja, abre entrada de aire atmosférico. Avanza cuando la presión está dentro de [atm ± rango_atm]. |
| 4 | drenar_camara() | Verifica el sensor de nivel de agua en la cámara (DI agua_camara). Si hay agua residual, activa la válvula de descompresión rápida para ayudar al drenaje. Avanza cuando el sensor indica cámara sin agua. |
| 5 | verificar_temperatura_drenaje() | Verifica la temperatura del drenaje general (temp_drenaje). Si supera el umbral configurado (temp_segura_drenaje), activa el agua del intercambiador para enfriarlo. Avanza cuando la temperatura baja del umbral. Al completarse, retorna True → PREPARACION termina → transición a PREPARADO. |

## 6.5 Alarmas que puede generar PREPARACION

| ID de alarma | Nivel | Causa |
| --- | --- | --- |
| ERROR_AI_{SENSOR} | ALERTA | Cualquier sensor de presión o temperatura reporta valor 0. |
| SUMINISTRO_{SERVICIO} | ALERTA | Cualquier DI de suministro (vapor, agua, aire) está inactivo. |
| CHAQUETA_FRIA | ALERTA | Presión de chaqueta por debajo del límite inferior del rango objetivo. |
| CHAQUETA_SOBRECALENTADA | ALERTA | Presión de chaqueta por encima del límite superior del rango objetivo. |
| PRESION_CAMARA_BAJA | ALERTA | Presión de cámara por debajo de la presión atmosférica − rango. |
| PRESION_CAMARA_ALTA | ALERTA | Presión de cámara por encima de la presión atmosférica + rango. |
| AGUA_RESIDUAL_CAMARA | ALERTA | Sensor DI agua_camara activo: hay agua en la cámara. |
| TEMPERATURA_DRENAJE_ALTA | ALERTA | Temperatura del drenaje superior a temp_segura_drenaje. |
| PARO_EMERGENCIA | EMERGENCIA | Pulsador de paro de emergencia activado. Apaga todas las salidas inmediatamente. |

## 6.6 Condición de salida

PREPARACION finaliza y transiciona a PREPARADO cuando el paso 5 (verificar_temperatura_drenaje) retorna True, lo que significa que todos los pasos anteriores fueron completados exitosamente en la misma sesión continua.

ESTADO: PREPARADO

## 7.1 Propósito

PREPARADO es el estado de espera operativa. El equipo está listo para iniciar un ciclo: la chaqueta tiene la presión correcta, la cámara está a presión atmosférica, el drenaje está limpio y frío. El sistema mantiene estas condiciones de forma activa mientras espera la orden del operador.

## 7.2 Diferencias clave respecto a PREPARACION

| Aspecto | PREPARACION | PREPARADO |
| --- | --- | --- |
| Ejecución | Secuencial por pasos (0→5). Un paso a la vez. | Continua en paralelo. Todos los controles cada tick. |
| Objetivo | Llevar el equipo a condición lista. | Mantener el equipo en condición lista. |
| Alarmas | Se generan inmediatamente al detectar el problema. | Se generan solo si el problema persiste más de TIEMPO_ESTABLE segundos (timer de estabilidad). |
| Salida | Automática al completar el paso 5. | Solo cuando el operador pulsa Iniciar Y el sistema está estable. |

## 7.3 Control continuo en cada tick

En PREPARADO, tres funciones de control se ejecutan en cada tick sin pasos ni secuencias — todas en paralelo:

### mantener_chaqueta()

Controla la presión de la chaqueta de vapor de forma continua, igual que en PREPARACION paso 2, pero ahora indefinidamente. Si el suministro de vapor se interrumpe o la presión se desvía del rango, actúa correctivamente y genera alarma temporizada.

### mantener_presion_camara()

Mantiene la presión de la cámara en el rango atmosférico. Si sube (porque ingresó vapor o aire a presión), abre descompresión rápida. Si baja (vacío), abre la entrada de aire atmosférico. Las alarmas son temporizadas.

### mantener_drenaje()

Verifica que la temperatura del drenaje esté por debajo de temp_segura_drenaje. Si supera el umbral, activa el agua del intercambiador para enfriarlo.

## 7.4 Timer de estabilidad — alarmas temporizadas

A diferencia de PREPARACION, en PREPARADO las alarmas no se generan instantáneamente. Existe un temporizador de estabilidad (TIEMPO_ESTABLE): si una condición anormal aparece y desaparece rápidamente (fluctuación normal del proceso), no se genera alarma. Solo si la condición persiste más de TIEMPO_ESTABLE segundos continúa, se genera la alarma.

Este mecanismo evita falsas alarmas por variaciones transitorias de presión o temperatura durante el estado de espera, que son normales en equipos que trabajan con vapor.

## 7.5 Alarmas que puede generar PREPARADO

| ID de alarma | Nivel | Causa |
| --- | --- | --- |
| ERROR_AI_{SENSOR} | ALERTA | Sensor de presión o temperatura reporta valor 0 (fallo de sensor). |
| SUMINISTRO_{SERVICIO} | ALERTA | Suministro de vapor, agua o aire interrumpido. |
| CHAQUETA_FRIA | ALERTA | Presión de chaqueta persistentemente baja (tras TIEMPO_ESTABLE segundos). |
| CHAQUETA_SOBRECALENTADA | ALERTA | Presión de chaqueta persistentemente alta. |
| PRESION_CAMARA_BAJA | ALERTA | Cámara persistentemente por debajo de presión atmosférica. |
| PRESION_CAMARA_ALTA | ALERTA | Cámara persistentemente por encima de presión atmosférica. |
| TEMP_DRENAJE_ALTA | ALERTA | Temperatura de drenaje persistentemente alta. |

## 7.6 Condición de salida

PREPARADO transiciona a CICLO cuando se cumplen simultáneamente dos condiciones:

- esta_preparado() retorna True: las tres funciones de control (chaqueta, cámara, drenaje) están todas dentro de rango y no hay flag PARO_EMERGENCIA.

- El flag START_CICLO está activo: el operador pulsó el botón Iniciar en la interfaz (enviado vía POST /cycle/start).

Si alguna de estas condiciones falla, el sistema permanece en PREPARADO. El flag LISTO_PARA_CICLO se actualiza en el estado para que la interfaz habilite o deshabilite el botón de inicio.

ESTADO: CICLO

## 8.1 Propósito

CICLO es el estado de máxima actividad. El sistema ejecuta el proceso de esterilización completo según el ciclo seleccionado. Durante este estado, el control del proceso pasa íntegramente a CicloState y su pipeline de fases.

El operador no puede abrir puertas ni realizar ajustes durante el ciclo. El sistema solo acepta dos comandos externos: Cancelar ciclo y Paro de emergencia.

## 8.2 Entrada al estado y reset del pipeline

Al entrar a CICLO, on_state_entry() ejecuta las siguientes acciones de inicialización:

- Limpia el flag CICLO_CANCELADO (por si quedó activo de un ciclo anterior).

- Limpia el flag LISTO_PARA_CICLO (ya no aplica durante el ciclo).

- Llama a ciclo.reset(), que reinicia todas las fases del pipeline y el protocolo de fallo.

## 8.3 Pipeline de fases en detalle

CicloState ejecuta las fases en secuencia estricta. Solo se avanza a la siguiente fase cuando la actual retorna COMPLETADO. Cada fase tiene su propio timer de timeout.

| Orden | Fase | Salidas activas principales | Condición de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRECALENTAMIENTO | vapor_camara_on | temp_camara ≥ objetivo Y pres_camara ≥ objetivo, sostenidos durante tiempo_sostenimiento configurado. |
| 2 | PURGA | vapor_camara, descompresion_lenta | Ciclos de purga completados según parámetros del ciclo. |
| 3 | PRE_VACIO | bomba_vacio, vacio_camara | Presión de cámara ≤ umbral de vacío configurado. |
| 4 | CALENTAMIENTO | vapor_camara | temp_camara ≥ temperatura_esterilizacion Y pres_camara ≥ presion objetivo. |
| 5 | ESTABILIZACION | vapor_camara (modulado) | Condiciones de esterilización sostenidas durante tiempo de estabilización. |
| 6 | ESTERILIZACION | vapor_camara (control fino) | Condiciones mantenidas durante tiempo_esterilizacion completo. Al completarse: FaseResult.COMPLETADO. |

## 8.4 Cancelación y paro de emergencia durante el ciclo

| Evento | Comportamiento |
| --- | --- |
| Flag CICLO_CANCELADO activado | CicloState detecta el flag en cada tick. Ejecuta el ProtocoloFallo, registra el ciclo como CANCELADO en la base de datos. La máquina de estados transiciona a PREPARADO. |
| Flag PARO_EMERGENCIA activado | CicloState detecta el flag en cada tick con prioridad máxima. Ejecuta el ProtocoloFallo, registra el ciclo como FALLO. La máquina transiciona a FALLA. |
| Fase falla (FaseResult.FALLO) | CicloState ejecuta el ProtocoloFallo. La máquina de estados transiciona a FALLA. |

## 8.5 Condiciones de salida

| Resultado del ciclo | Estado destino | Causa |
| --- | --- | --- |
| COMPLETADO | PREPARADO | Todas las 6 fases completadas exitosamente. |
| CANCELADO | PREPARADO | Operador canceló. Protocolo de fallo ejecutado. |
| FALLO | FALLA | Fase falló por timeout, condición perdida o paro de emergencia. |

ESTADO: FALLA

## 9.1 Propósito y cómo se llega

FALLA es el estado de seguridad ante fallo del proceso. El sistema llega aquí únicamente desde CICLO, cuando una fase falla por timeout, pérdida de condiciones críticas, o activación del paro de emergencia durante el ciclo.

En FALLA, el equipo está en una situación potencialmente peligrosa — puede estar presurizado, en vacío, o en temperatura elevada — que requiere estabilización controlada antes de cualquier otra acción.

Nunca se llega a FALLA desde PREPARACION ni desde PREPARADO. Esos estados generan alarmas de nivel ALERTA que el sistema intenta resolver automáticamente. Solo el ciclo puede generar una FALLA.

## 9.2 Protocolo de Fallo: secuencia de seguridad

Al entrar a FALLA (o al cancelar/fallar durante CICLO), el ProtocoloFallo se ejecuta UNA sola vez con la siguiente secuencia:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | reset_all_outputs(): apagar ABSOLUTAMENTE TODAS las salidas digitales. Ninguna válvula, bomba ni actuador queda energizado. |
| 2 | Evaluar el estado de la cámara leyendo pres_camara: |
| 2a | Si pres_camara > presion_atmosferica + rango → cámara PRESURIZADA: activar descompresion_lenta_on(). Descompresión gradual y controlada para evitar golpes de presión. |
| 2b | Si pres_camara < presion_atmosferica − rango → cámara en VACÍO: activar aire_admosferico_camara_on(). Igualar presión para permitir apertura segura. |
| 2c | Si pres_camara está dentro del rango atmosférico → no se activa ninguna salida adicional. La cámara está en condición segura. |
| 2d | Si pres_camara es desconocida (sensor sin señal) → no se activa ninguna salida. Se registra el estado indefinido en el log. |

El ProtocoloFallo tiene un flag interno _ejecutado que garantiza que solo se ejecuta una vez por fallo. Llamadas posteriores no tienen efecto. Esto es crítico: si el ControlLoop llama a falla_run en cada tick, el protocolo solo actúa la primera vez.

## 9.3 Qué hace el sistema mientras permanece en FALLA

Actualmente, el estado FallaState.run() está implementado como un estado pasivo (sin lógica adicional más allá del protocolo ejecutado al entrar). El sistema permanece en FALLA con todas las salidas apagadas y la válvula de seguridad activa hasta que el operador realice un reset manual.

La interfaz de usuario muestra las alarmas activas y el estado FALLA. El operador debe:

- Verificar físicamente el estado del equipo (presión de cámara, temperatura, posición de puertas).

- Resolver la causa del fallo (inspección, mantenimiento, reposición de suministros).

- Ejecutar el reset desde la interfaz para volver a PREPARACION.

ESTADO: EMERGENCIA

## 10.1 Propósito

EMERGENCIA es el estado de máxima seguridad, activado por el pulsador físico de paro de emergencia. A diferencia de FALLA, puede activarse desde CUALQUIER estado del sistema, en cualquier momento, con prioridad absoluta sobre cualquier lógica en curso.

## 10.2 Diferencia entre FALLA y EMERGENCIA

| Aspecto | FALLA | EMERGENCIA |
| --- | --- | --- |
| Origen | Fallo interno del proceso (fase del ciclo). | Activación física del pulsador de emergencia. |
| Desde qué estados | Solo desde CICLO. | Desde CUALQUIER estado. |
| Causa | Condición de proceso fuera de control. | Decisión humana: peligro para personas o equipo. |
| Señal sonora | No necesariamente. | Sí: buzzer de emergencia activado. |
| Reset | Reset por software desde la interfaz. | Reset físico: liberar el pulsador + confirmación manual. |

## 10.3 Qué requiere para salir

El sistema permanece en EMERGENCIA mientras el pulsador físico esté activo. Una vez liberado, el operador debe confirmar el reset desde la interfaz. El sistema entonces vuelve a PREPARACION y ejecuta todo el proceso de verificación desde cero.

Ningún ciclo interrumpido por EMERGENCIA puede considerarse válido para esterilización. El registro en la base de datos queda marcado como FALLO y debe descartarse.

ESTADO: HIBERNACION

HIBERNACION es un estado de baja actividad previsto para cuando el equipo está encendido pero sin uso activo. Actualmente está definido como estado en el enum GlobalState y tiene su clase correspondiente (Hibernacion en hibernacion.py), pero su lógica interna no está implementada.

Su propósito de diseño es permitir que el equipo mantenga un consumo mínimo de suministros (por ejemplo, mantener la chaqueta con presión mínima para acelerar la próxima preparación) sin ejecutar el control completo del estado PREPARADO.

# 12. Tabla resumen de todos los estados

| Estado | Entrada desde | Salida hacia | Hardware activo | Alarmas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARACION | Arranque / reset | PREPARADO (al completar paso 5) | Vapor chaqueta, descompresión, aire atmosférico, intercambiador según necesidad | ERROR_AI, SUMINISTRO, CHAQUETA, PRESION, AGUA, TEMP_DRENAJE |
| PREPARADO | PREPARACION | CICLO (operador + sistema listo) | Vapor chaqueta, descompresión, aire atmosférico, intercambiador (control continuo) | Ídem PREPARACION, temporizadas |
| CICLO | PREPARADO | PREPARADO (ok/cancel) / FALLA (fallo) | Según fase activa: vapor camara, vacío, descompresión | Alarmas de fase específicas |
| FALLA | CICLO | PREPARACION (reset manual) | Descompresión lenta o aire atmosférico según estado de cámara | Las activas al momento del fallo |
| EMERGENCIA | Cualquier estado | PREPARACION (reset físico + manual) | Ninguna (todo apagado) + buzzer emergencia | PARO_EMERGENCIA |
| HIBERNACION | (pendiente) | (pendiente) | Mínimo (diseño) | (pendiente) |

# 13. Tabla completa de alarmas del sistema

| ID de alarma | Nivel | Estado origen | Causa |
| --- | --- | --- | --- |
| NO_HAY_CONEXION | FALLA | ControlLoop | ESP32 sin datos por más de 3 segundos. |
| PARO_EMERGENCIA | EMERGENCIA | PREPARACION / CICLO | Pulsador físico de paro de emergencia activado. |
| ERROR_AI_{SENSOR} | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | Sensor de presión o temperatura reporta valor 0. |
| SUMINISTRO_VAPOR_SUMINISTRO | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | DI vapor_suministro inactivo. |
| SUMINISTRO_AGUA_BOMBA | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | DI agua_bomba inactivo. |
| SUMINISTRO_AGUA_GENERADOR | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | DI agua_generador inactivo. |
| SUMINISTRO_AIRE_COMPRIMIDO | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | DI aire_comprimido inactivo. |
| CHAQUETA_FRIA | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | Presión de chaqueta por debajo del rango objetivo. |
| CHAQUETA_SOBRECALENTADA | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | Presión de chaqueta por encima del rango objetivo. |
| PRESION_CAMARA_BAJA | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | Presión de cámara inferior a presión atmosférica − rango. |
| PRESION_CAMARA_ALTA | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | Presión de cámara superior a presión atmosférica + rango. |
| AGUA_RESIDUAL_CAMARA | ALERTA | PREPARACION | DI agua_camara activo: agua en la cámara. |
| TEMPERATURA_DRENAJE_ALTA | ALERTA | PREPARACION | temp_drenaje superior a temp_segura_drenaje. |
| TEMP_DRENAJE_ALTA | ALERTA | PREPARADO | Ídem, generada durante el estado PREPARADO. |
| SUMINISTRO_VAPOR | ALERTA | PREPARACION / PREPARADO | vapor_suministro inactivo al intentar calentar chaqueta. |

— Fin del documento —