## Resumen
Matriz de cumplimiento NTC-IEC 62304:2019 (IDT IEC 62304:2006) — Software de Autoclave
Clase de seguridad declarada: C (todas las cláusulas aplican, Tabla A.1). Estado: BORRADOR — solo se han cargado hallazgos con evidencia declarada; el resto está 'No evaluado'.
Leyenda: celdas con fondo amarillo = editables (hoja 'IEC 62304': Estado, Evidencia, Observaciones, Severidad, ID hallazgo). Estado y Severidad usan lista desplegable.
Estado | Cantidad | % del total
Cumple | 0 | 0%
Parcial | 4 | 3.419%
No cumple | 6 | 5.128%
No evaluado | 107 | 91.45%
Excluido (justificado) | 0 | 0%
Total | 117 | 100%
Control: filas en matriz | 117
Hallazgos severidad Crítica | 6

## IEC 62304
ID | Cláusula NTC | Requisito (resumen) | Clase | Estado | Evidencia revisada | Observaciones | Severidad | Tipo | ID hallazgo
62304-4.1 | 4.1 | Demostrar capacidad de proveer software que satisfaga requisitos del cliente y reglamentarios (SGC) | C | No evaluado |  | SGC existe pero sus documentos aún no se han entregado (prometidos para 2026-10-08). Evaluar al recibirlos. |  | Doc
62304-4.2 | 4.2 | Aplicar un proceso de gestión de riesgos conforme a ISO 14971 | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Clase C declarada sin proceso ISO 14971 evidenciado. Propuesta de severidad, validar. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-4.3ab | 4.3 a/b | Asignar clase de seguridad (A/B/C) a cada sistema software y a los que implementan medidas de control | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-4.3c | 4.3 c | Documentar la clase de seguridad asignada en el fichero de gestión de riesgos | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Sin fichero donde documentar la clase. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-4.3de | 4.3 d/e | Herencia de clase en la descomposición; justificar y documentar clases distintas por elemento | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-4.3f | 4.3 f | Aplicar proceso de la clase más alta a grupos de elementos salvo justificación documentada | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-4.3g | 4.3 g | Aplicar requisitos de Clase C hasta asignar clase | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.1 | 5.1.1 | Plan de desarrollo (procesos, entregables, trazabilidad, configuración/SOUP, resolución de problemas) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.2 | 5.1.2 | Mantener actualizado el plan de desarrollo | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.3 | 5.1.3 | Referenciar requisitos del sistema; coordinación y validación del diseño en el plan | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.4 | 5.1.4 | Incluir/referenciar normas, métodos y herramientas para elementos Clase C | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.5 | 5.1.5 | Plan de integración y ensayos de integración (incluye SOUP) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.6 | 5.1.6 | Plan de verificación: entregables, tareas, hitos, criterios de aceptación | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.7 | 5.1.7 | Plan de gestión de riesgos del software (incluye SOUP) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.8 | 5.1.8 | Planificación de la documentación (título, objetivo, audiencia, responsables) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.9 | 5.1.9 | Planificación de gestión de configuración (clases de elementos, actividades, organización, relaciones) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.1.10 | 5.1.10 | Controlar elementos de soporte (herramientas, ajustes de entorno de desarrollo) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.1.11 | 5.1.11 | Poner elementos de configuración bajo control antes de verificarlos | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.2.1 | 5.2.1 | Definir y documentar requisitos software a partir de requisitos del sistema | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2a | 5.2.2 a | Requisitos funcionales y de capacidad (funciones, temporización, plataforma, SO, entorno, SOUP) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2b | 5.2.2 b | Entradas y salidas: tipos de datos, rangos, límites, valores por defecto | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2c | 5.2.2 c | Interfaces entre el sistema software y otros sistemas | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2d | 5.2.2 d | Alarmas, advertencias y mensajes al operador | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2e | 5.2.2 e | Requisitos de seguridad de la información (autenticación, autorización, auditoría, información sensible) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2f | 5.2.2 f | Requisitos de usabilidad sensibles a errores humanos y formación | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2g | 5.2.2 g | Definición de datos y requisitos de base de datos | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2h | 5.2.2 h | Requisitos de instalación y aceptación en el sitio | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2i | 5.2.2 i | Requisitos de métodos de funcionamiento y mantenimiento | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2j | 5.2.2 j | Documentación de usuario a desarrollar | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2k | 5.2.2 k | Requisitos de mantenimiento por el usuario | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.2l | 5.2.2 l | Requisitos reglamentarios | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.3 | 5.2.3 | Incluir en los requisitos las medidas de control de riesgo implementadas en software | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.4 | 5.2.4 | Reevaluar el análisis de riesgos del dispositivo al establecer/actualizar requisitos software | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.5 | 5.2.5 | Reevaluar y actualizar requisitos del sistema según el análisis de requisitos software | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.2.6 | 5.2.6 | Verificar requisitos: implementan req. del sistema, sin contradicción, sin ambigüedad, comprobables, identificables, trazables | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.3.1 | 5.3.1 | Convertir requisitos software en arquitectura documentada que identifique elementos software | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.3.2 | 5.3.2 | Arquitectura de interfaces entre elementos software y con componentes externos (SW y HW) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.3.3 | 5.3.3 | Especificar requisitos funcionales y de ejecución de cada SOUP | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.3.4 | 5.3.4 | Especificar hardware y software de sistema requerido por cada SOUP | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.3.5 | 5.3.5 | Identificar segregación esencial para control de riesgo y cómo se asegura su efectividad | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.3.6 | 5.3.6 | Verificar arquitectura: implementa requisitos, soporta interfaces, soporta SOUP | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.4.1 | 5.4.1 | Refinar la arquitectura hasta unidades software | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.4.2 | 5.4.2 | Diseño detallado documentado para cada unidad software | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.4.3 | 5.4.3 | Diseño detallado de interfaces entre unidades y con componentes externos | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.4.4 | 5.4.4 | Verificar diseño detallado: implementa arquitectura y sin contradicciones | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.5.1 | 5.5.1 | Implementar cada unidad software | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.2 | 5.5.2 | Establecer estrategias, métodos y procedimientos de verificación de unidad; evaluar procedimientos de ensayo | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.5.3 | 5.5.3 | Establecer criterios de aceptación de unidad antes de integrar y asegurar su cumplimiento | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.5.4a | 5.5.4 a | Criterio adicional: secuencia apropiada de eventos | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4b | 5.5.4 b | Criterio adicional: flujo de datos y control | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4c | 5.5.4 c | Criterio adicional: distribución de recursos planeados | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4d | 5.5.4 d | Criterio adicional: manejo de fallos (definición de error, aislamiento y recuperación) | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4e | 5.5.4 e | Criterio adicional: inicialización de variables | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4f | 5.5.4 f | Criterio adicional: autodiagnóstico | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4g | 5.5.4 g | Criterio adicional: gestión de memoria y desbordamiento | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.4h | 5.5.4 h | Criterio adicional: condiciones límite | C | No evaluado |  |  |  | Código
62304-5.5.5 | 5.5.5 | Verificar unidades y documentar resultados | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.6.1 | 5.6.1 | Integrar unidades según el plan de integración | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.6.2 | 5.6.2 | Verificar y registrar la integración (unidades en elementos; HW, SW y operación manual en el sistema) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.6.3 | 5.6.3 | Ensayar elementos integrados según plan y documentar resultados | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.6.4 | 5.6.4 | Contenido de ensayos de integración (funcionalidad, medidas de control, sincronización, interfaces, condiciones anormales) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.6.5 | 5.6.5 | Evaluar corrección de los procedimientos de ensayo de integración | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.6.6 | 5.6.6 | Ensayos de regresión al integrar elementos | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.6.7 | 5.6.7 | Registros de ensayos de integración: resultado, repetibilidad, persona que ensaya | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.6.8 | 5.6.8 | Introducir anomalías de integración en el proceso de resolución de problemas | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.7.1 | 5.7.1 | Ensayos del sistema que cubran todos los requisitos software (pasa/falla) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.7.2 | 5.7.2 | Introducir anomalías de ensayos de sistema en resolución de problemas | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.7.3 | 5.7.3 | Reensayo tras cambios: repetir, efectos secundarios, actividades de riesgo (7.4) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-5.7.4 | 5.7.4 | Verificar ensayos de sistema: estrategia adecuada, trazables a requisitos, todos ensayados, resultados pasan | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.7.5 | 5.7.5 | Registros de ensayos de sistema: resultados, repetibilidad, persona que ensaya | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.1 | 5.8.1 | Asegurar que la verificación se completó y se evaluaron resultados antes de liberar | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.2 | 5.8.2 | Documentar anomalías residuales conocidas | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.3 | 5.8.3 | Evaluar anomalías residuales para garantizar que no contribuyen a riesgo inaceptable | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.4 | 5.8.4 | Documentar la versión liberada | C | Parcial | Paquete 3.1-E: 0.5.0 en pyproject.toml:7; leída en runtime en cycle_logger.py:37-44 e info_equipo.py:35-39 | Versión declarada y registrada en el ciclo, pero sin tag ni registro de liberación; correspondencia con dist/ NO VERIFICADO. | Media | Doc | NRM-03
62304-5.8.5 | 5.8.5 | Documentar procedimiento y entorno usados para crear el software liberado | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.6 | 5.8.6 | Asegurar que actividades y tareas se completaron con su documentación | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.7 | 5.8.7 | Archivar producto, elementos de configuración y documentación (≥ vida del dispositivo o requisito reglamentario) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-5.8.8 | 5.8.8 | Procedimientos que aseguren reproducibilidad de la entrega sin alteración (replicación, etiquetado, embalaje, etc.) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.1 | 6.1 | Plan de mantenimiento (retroalimentación, criterio de problema, gestión de riesgos, configuración, mejoras, obsolescencia SOUP) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.1.1 | 6.2.1.1 | Controlar retroalimentación sobre el producto liberado (interna y de usuarios) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.1.2 | 6.2.1.2 | Documentar y evaluar retroalimentación; registrar problemas como informe de problema | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.1.3 | 6.2.1.3 | Evaluar influencia de cada informe de problema sobre la seguridad | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.2 | 6.2.2 | Usar el proceso de resolución de problemas para tratar informes | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.3 | 6.2.3 | Analizar cada solicitud de cambio (organización, productos liberados, sistemas relacionados) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.4 | 6.2.4 | Evaluar y aprobar solicitudes de cambio sobre productos liberados | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.2.5 | 6.2.5 | Comunicar a usuarios y reguladores problemas y cambios disponibles | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.3.1 | 6.3.1 | Usar proceso de desarrollo o mantenimiento establecido para implementar modificaciones | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-6.3.2 | 6.3.2 | Liberar sistemas modificados conforme a 5.8 | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.1.1 | 7.1.1 | Identificar elementos software que podrían contribuir a una situación peligrosa | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.1.2 | 7.1.2 | Identificar causas potenciales (especificación, defectos, SOUP, hardware, mal uso previsible) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.1.3 | 7.1.3 | Evaluar listas publicadas de anomalías del SOUP | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.1.4 | 7.1.4 | Documentar causas potenciales en el fichero de gestión de riesgos | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Sin fichero donde documentar causas. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-7.1.5 | 7.1.5 | Documentar secuencias de eventos que podrían generar situación peligrosa | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Sin fichero donde documentar secuencias de eventos. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-7.2.1 | 7.2.1 | Definir y documentar medidas de control para cada causa potencial | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Sin causas documentadas a las que asignar medidas. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-7.2.2 | 7.2.2 | Medidas implementadas en software: incluirlas en requisitos, designar clase, desarrollar conforme a 5 | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-7.3.1 | 7.3.1 | Verificar cada medida de control de riesgo y documentarlo | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-7.3.2 | 7.3.2 | Documentar nuevas secuencias de eventos introducidas por las medidas de control | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.3.3 | 7.3.3 | Trazabilidad: situación peligrosa → elemento → causa → medida → verificación | C | No cumple | Declaración de Cristian (2026-10-07): no existe fichero de gestión de riesgos. | Sin trazabilidad de peligros posible. | Crítica | Doc | NRM-01
62304-7.4.1 | 7.4.1 | Analizar cambios (incl. SOUP): causas adicionales y medidas adicionales | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.4.2 | 7.4.2 | Analizar impacto de cambios sobre medidas de control existentes | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-7.4.3 | 7.4.3 | Realizar actividades de gestión de riesgos según el análisis (7.1–7.3) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-8.1.1 | 8.1.1 | Esquema de identificación única de elementos de configuración y versiones | C | Parcial | Paquete 3.1-E: version = "0.5.0" en pyproject.toml:7 (única fuente); sin tags (git tag -l vacío) | No se evidencia esquema documentado de identificación única de elementos de configuración, SOUP ni documentos. | Media | Doc/Código | NRM-03
62304-8.1.2 | 8.1.2 | Identificar SOUP: título, fabricante, designación única | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-8.1.3 | 8.1.3 | Documentar elementos de configuración y versiones que componen el sistema | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-8.2.1 | 8.2.1 | Cambiar elementos de configuración solo en respuesta a solicitud de cambio aprobada | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-8.2.2 | 8.2.2 | Implementar cambios según solicitud; repetir actividades afectadas (incl. cambio de clase) | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-8.2.3 | 8.2.3 | Verificar modificaciones y repetir verificaciones invalidadas | C | No evaluado |  |  |  | Doc/Código
62304-8.2.4 | 8.2.4 | Trazabilidad solicitud de cambio ↔ informe de problema ↔ aprobación | C | Parcial | Paquete 3.1-D: 1 de 519 commits en dev (e7bccf2) cita un identificador (aa900f1); planes citados por nombre, sin ID de cambio | Planes/specs existen en docs, pero no hay solicitud de cambio ni aprobación enlazada al commit. Solo evaluado a nivel de commits; falta revisar registros de aprobación. | Alta | Doc/Código | NRM-02
62304-8.3 | 8.3 | Registros recuperables de la historia de configuración | C | Parcial | Paquete 3.1-D: historial git de 519 commits en dev; 3 worktrees y 7 ramas locales | Historial recuperable, pero sin tags de release ni identificadores de cambio; documentos clave sin versionar (ver NRM-04). | Media | Código | NRM-03
62304-9.1 | 9.1 | Informe de problema por cada problema, clasificado por tipo, alcance y criticidad | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.2 | 9.2 | Estudiar problema, evaluar relevancia de seguridad (cláusula 7), documentar, crear solicitud de cambio o justificar | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.3 | 9.3 | Avisar a partes relevantes | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.4 | 9.4 | Aprobar e implementar solicitudes de cambio según 8.2 | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.5 | 9.5 | Mantener registros de informes y resoluciones; actualizar fichero de riesgos | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.6 | 9.6 | Análisis de tendencias de los informes de problemas | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.7 | 9.7 | Verificar resoluciones (cerrado, tendencias revertidas, cambios implementados, sin problemas adicionales) | C | No evaluado |  |  |  | Doc
62304-9.8 | 9.8 | Contenido de documentación de ensayo tras modificación (resultados, anomalías, versión, configuración, herramientas, fecha, persona) | C | No evaluado |  |  |  | Doc

## Trazabilidad
ID Req. sistema | ID Req. software | Elemento de arquitectura/diseño | Unidad de código (archivo/función) | ID caso de prueba | Resultado de prueba | ID riesgo (ISO 14971) | Estado de trazabilidad
(ejemplo) SYS-001 | (ejemplo) REQ-SW-001 | (ejemplo) Enclavamiento de puertas | (ejemplo) modulo.py::funcion | (ejemplo) TC-001 | No ejecutado | (ejemplo) RSK-001 | Incompleta — falta caso de prueba
NOTA: matriz MUESTRAL (7.3.3). Se llena en Fase 3.7 con 3–5 funciones críticas; no es exhaustiva. La fila 2 es solo un ejemplo de formato: reemplazar.

## SOUP
Componente | Origen/fabricante | Versión exacta | Propósito en el sistema | Requisitos funcionales/rendimiento esperados (5.3.3) | HW/SW de soporte requerido (5.3.4) | Vulnerabilidades/anomalías conocidas (7.1.3) | Evaluación de riesgo | Plan de actualización/mitigación
(ejemplo) pyserial | (ejemplo) proyecto pySerial | (ejemplo) x.y.z — completar desde requirements.lock.txt | (ejemplo) Comunicación serial con ESP32 | (ejemplo) 115200 baud, lectura no bloqueante | (ejemplo) Python 3.x, puerto COM | (ejemplo) resultado de pip-audit | (ejemplo) pendiente | (ejemplo) pendiente
NOTA: se completa con el paquete Claude Code 3.2. La fila 2 es solo ejemplo de formato: reemplazar.

## Decisiones
ID | Decisión | Respuesta de Cristian (2026-10-07) | Efecto en el plan
P-01 | Edición normativa | 'Sí' (interpretado como aceptación del valor por defecto: NTC como base y AMD1:2015 como referencia complementaria). Corregir si la intención era otra. | Se marcan diferencias NTC vs AMD1 en hallazgos relevantes.
P-02 | Fichero de gestión de riesgos ISO 14971 | No existe. | Fase 4 pasa a construcción desde cero. Hallazgos críticos en 4.2, 4.3 c, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.1, 7.3.3 (Clase C declarada sin fichero).
P-03 | Alcance de elementos software | Confirmado: backend Python, HAL/serial, firmware ESP32, UI QML, launcher; SOUP según lista propuesta. | Alcance fijo para Fases 1–4.
P-04 | Formato de la matriz | xlsx | Este archivo.
P-05 | SGC de Especifika | Existe, pero el manual solo remite a documentos anexos que no se han entregado; fueron solicitados y prometidos para 2026-10-08. | 4.1 y procedimientos asociados quedan 'No evaluado' hasta recibirlos.
P-06 | Ejecución de Fase 3 | Confirmado: Claude Code, solo lectura, rama dev, informe en español; el chat redacta los paquetes. | Se redactan paquetes 3.1–3.7.