ESPECIFIKA S.A.S.

Sistema de Control de Autoclave

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulo: Dispositivos — Sistema de Puertas

Versión de software: 0.2.0

Autor: Cristian Cubides

Mayo 2026

# Contenido

1.   Propósito de este documento

2.   Visión general del sistema de puertas

3.   Señales de hardware asociadas a las puertas

4.   Jerarquía de clases — cómo está organizado el código

5.   Door Factory — cómo se crea una puerta

6.   Installation Profile — roles y contexto de cada PC

7.   AdvancedDoor — lógica completa de la puerta

7.1  Entradas que lee

7.2  Acciones que ejecuta (salidas)

7.3  Máquina de estados — todos los estados

7.4  Transiciones detalladas (qué pasa en cada estado)

7.5  Secuencia de apertura paso a paso

7.6  Secuencia de cierre paso a paso

7.7  Manejo de errores y recuperación

8.   ServicioPuertas — reglas de negocio y permisos

8.1  Qué es y qué responsabilidades tiene

8.2  Verificaciones físicas antes de abrir

8.3  Tabla de permisos por rol

8.4  Detección de cambios de estado

9.   DoorCommandService — comando desde la interfaz

10. Parámetros de configuración de las puertas

11. Flujo completo: del botón en pantalla al actuador físico

# 1. Propósito de este documento

Este documento describe en detalle el sistema de control de puertas del autoclave: su arquitectura de software, la lógica de la máquina de estados, las secuencias de apertura y cierre, el sistema de permisos y el flujo completo desde que el operador pulsa un botón hasta que el actuador físico se mueve.

Está dirigido a técnicos e ingenieros que conocen el funcionamiento mecánico y neumático del autoclave y necesitan comprender cómo el software gestiona las puertas, sin necesidad de leer el código fuente.

# 2. Visión general del sistema de puertas

El autoclave tiene dos puertas (Puerta 1 y Puerta 2). Cada puerta es un sistema neumático-mecánico controlado por el software. El movimiento de la puerta depende de un conjunto de actuadores (válvulas, bomba de vacío, actuadores lineales) y es supervisado por sensores de posición, presión y seguridad.

El software gestiona cada puerta a través de tres capas bien diferenciadas:

| Capa | Componente principal | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo (Device) | AdvancedDoor | Lógica interna de la puerta: estados, transiciones, timers, control de actuadores. |
| Servicio de dominio | ServicioPuertas | Reglas de negocio: permisos, condiciones físicas, detección de cambios de estado. |
| Comando desde UI | DoorCommandService | Punto de entrada de los comandos del operador desde la pantalla. |

AdvancedDoor NO decide si la puerta puede abrirse. Eso lo decide ServicioPuertas. AdvancedDoor solo ejecuta el movimiento cuando recibe el comando.

# 3. Señales de hardware asociadas a las puertas

## 3.1 Entradas digitales (sensores de posición y seguridad)

| Canal DI | Nombre en sistema | Puerta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DI2 | puerta_1_cerrada | Puerta 1 | Final de carrera: activo (1) cuando la puerta 1 está en posición cerrada. |
| DI3 | puerta_1_abierta | Puerta 1 | Final de carrera: activo (1) cuando la puerta 1 está en posición abierta. |
| DI4 | puerta_2_cerrada | Puerta 2 | Final de carrera: activo (1) cuando la puerta 2 está en posición cerrada. |
| DI5 | puerta_2_abierta | Puerta 2 | Final de carrera: activo (1) cuando la puerta 2 está en posición abierta. |
| DI6 | atrapamiento_puerta_1 | Puerta 1 | Detector de atrapamiento: activo (1) si hay un objeto o persona atrapados en el cierre de la puerta 1. |
| DI7 | atrapamiento_puerta_2 | Puerta 2 | Detector de atrapamiento: activo (1) si hay un objeto o persona atrapados en el cierre de la puerta 2. |

## 3.2 Entradas analógicas (presión de empaque)

| Canal AI | Nombre en sistema | Puerta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| AI10 | pres_empaque_1 | Puerta 1 | Presión del empaque neumático de la puerta 1 en kPa. Usada para verificar bloqueo y condición de apertura. |
| AI11 | pres_empaque_2 | Puerta 2 | Presión del empaque neumático de la puerta 2 en kPa. |

## 3.3 Salidas digitales (actuadores)

| Canal DO | Nombre en config | Puerta | Actuador que controla |
| --- | --- | --- | --- |
| DO20 | abrir | Puerta 1 | Actuador lineal de apertura de la puerta 1. |
| DO21 | abrir | Puerta 2 | Actuador lineal de apertura de la puerta 2. |
| DO22 | cerrar | Puerta 1 | Actuador lineal de cierre de la puerta 1. |
| DO23 | cerrar | Puerta 2 | Actuador lineal de cierre de la puerta 2. |
| DO9 | desbloquear | Puerta 1 | Válvula de vacío del empaque de la puerta 1 (libera el empaque para permitir movimiento). |
| DO10 | desbloquear | Puerta 2 | Válvula de vacío del empaque de la puerta 2. |
| DO11 | bloquear | Puerta 1 | Válvula de aire comprimido del empaque de la puerta 1 (infla el empaque para sellar y bloquear). |
| DO12 | bloquear | Puerta 2 | Válvula de aire comprimido del empaque de la puerta 2. |
| DO19 | bomba_vacio | Ambas | Bomba de vacío compartida entre ambas puertas. Se activa durante apertura y cierre para despresurizarel empaque. |

# 4. Jerarquía de clases — cómo está organizado el código

El sistema de puertas sigue una jerarquía de herencia que permite agregar tipos de puerta nuevos en el futuro sin modificar el código existente:

| Clase | Archivo | Rol |
| --- | --- | --- |
| Door (base abstracta) | devices/puertas/base_puertas.py | Define el contrato mínimo que toda puerta debe cumplir: is_closed(), lock(), unlock(), can_start_cycle(), update(). No implementa lógica real. |
| SimpleDoor | devices/puertas/simple_door.py | Puerta básica sin actuadores. Solo lee el final de carrera de cerrado. Útil para puertas manuales sin empaque neumático (tipo 1). |
| AdvancedDoor | devices/puertas/advanced_door.py | Puerta completa con empaque neumático, actuadores lineales, bomba de vacío, detector de atrapamiento y máquina de estados completa (tipo 2). Es la implementación principal del autoclave. |

Ambas clases (SimpleDoor y AdvancedDoor) son creadas por DoorFactory según el parámetro 'tipo_puerta' en la configuración. El resto del sistema no necesita saber qué tipo de puerta se instanció.

# 5. Door Factory — cómo se crea una puerta

La fábrica de puertas (door_factory.py) se encarga de instanciar el tipo correcto de puerta según la configuración. BackendContext la llama durante el arranque del sistema para crear las dos puertas.

La configuración de cada puerta viene definida en factory.py y contiene:

| Campo de configuración | Contenido |
| --- | --- |
| name | Nombre identificador de la puerta ('Puerta 1', 'Puerta 2'). Se usa como clave en el estado y en la API. |
| type | Tipo numérico: 1 = SimpleDoor, 2 = AdvancedDoor. |
| di | Diccionario que mapea los nombres lógicos de las entradas digitales a sus nombres en EstadoAutoclave. Ejemplo: {'abierta': 'puerta_1_abierta', 'cerrada': 'puerta_1_cerrada', 'atrapamiento': 'atrapamiento_puerta_1'}. |
| ai | Diccionario que mapea el sensor analógico del empaque. Ejemplo: {'presion_empaque': 'pres_empaque_1'}. |
| do | Diccionario que mapea los nombres lógicos de actuadores a los números de canal DO del ESP32. Ejemplo: {'abrir': 20, 'cerrar': 22, 'desbloquear': 9, 'bloquear': 11}. |

El uso de diccionarios di/do/ai desacopla completamente la lógica de la puerta de los números de pin físicos. Si el cableado cambia, solo se actualiza factory.py sin tocar la lógica de AdvancedDoor.

# 6. Installation Profile — roles y contexto de cada PC

El perfil de instalación (installation_profile.json) define la identidad y el rol de cada PC en el sistema. Este archivo se crea una sola vez durante la puesta en marcha del equipo y queda bloqueado (locked: true) para evitar modificaciones accidentales.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| machine_id | Identificador único de la máquina. |
| model_id | Modelo del equipo. |
| serial_number | Número de serie. |
| door_count | Número de puertas del equipo (2 en esta configuración). |
| door_id | Número de puerta asociada a este PC (1 o 2). Define desde qué puerta opera el operador. |
| role | Rol del operador en este PC. Determina qué acciones puede realizar. |

## 6.1 Roles disponibles

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| operator_front | PC de la puerta delantera. Puede abrir su propia puerta e iniciar ciclos. NO puede abrir la puerta trasera. |
| operator_back | PC de la puerta trasera. Puede abrir su propia puerta. NO puede iniciar ciclos ni abrir la puerta delantera. |
| service | Modo técnico. Puede abrir cualquier puerta e iniciar ciclos. Solo para personal de mantenimiento. |

# 7. AdvancedDoor — lógica completa de la puerta

AdvancedDoor es el componente que implementa toda la inteligencia de la puerta. Es llamado por el ControlLoop en cada tick (cada 500 ms) a través del método update(). No recibe comandos del exterior de forma directa — los comandos se convierten en cambios de estado, y update() reacciona a esos cambios.

## 7.1 Entradas que lee

| Método | Qué lee y qué devuelve |
| --- | --- |
| puerta_abierta() | Lee el DI del final de carrera de apertura. Devuelve True si la puerta está físicamente en posición abierta, False en caso contrario o si el sensor falla. |
| puerta_cerrada() | Lee el DI del final de carrera de cierre. Devuelve True si la puerta está físicamente en posición cerrada. |
| atrapamiento() | Lee el DI del detector de atrapamiento. Devuelve True si hay un objeto o persona detectados durante el cierre. |
| presion_empaque() | Lee el sensor analógico de presión del empaque neumático en kPa. Devuelve 0.0 si el sensor falla. |

## 7.2 Acciones que ejecuta (salidas)

| Método | Qué hace |
| --- | --- |
| abrir_on() / abrir_off() | Activa o desactiva el actuador lineal de apertura (DO correspondiente). |
| cerrar_on() / cerrar_off() | Activa o desactiva el actuador lineal de cierre. |
| bloquear_on() / bloquear_off() | Abre o cierra la válvula de aire comprimido del empaque. Al activarse, infla el empaque y sella mecánicamente la puerta. |
| desbloquear_on() / desbloquear_off() | Abre o cierra la válvula de vacío del empaque. Al activarse (pulso breve), inicia el desinfle del empaque para permitir el movimiento de la puerta. |
| vacio_on() / vacio_off() | Enciende o apaga la bomba de vacío compartida. Necesaria para desinflar el empaque durante apertura y cierre. |

bloquear y desbloquear son válvulas de un sistema biestable neumático: un pulso breve de una cambia el estado; el empaque retiene el estado aunque se quite la señal. Por eso el software envía solo un pulso de un tick, no una señal continua.

## 7.3 Máquina de estados — todos los estados

AdvancedDoor mantiene en todo momento un estado lógico almacenado en EstadoAutoclave. El estado se actualiza en cada tick del ControlLoop. Los posibles estados son:

| Estado | Color semáforo | Significado |
| --- | --- | --- |
| DESCONOCIDO | — (gris) | Estado inicial al arrancar. El software aún no sabe dónde está la puerta. Se resuelve en el primer tick leyendo los sensores. |
| CERRADO | Verde | La puerta está en posición cerrada, el final de carrera de cierre está activo y el empaque tiene presión suficiente para sellar. El ciclo puede iniciarse. |
| ABIERTO | Verde | La puerta está en posición abierta, el final de carrera de apertura está activo. Todos los actuadores están apagados. |
| CERRANDO | Azul | La puerta está en movimiento de cierre. La bomba de vacío está activa, el empaque se está desinflando y el actuador de cierre está energizado. |
| ABRIENDO | Azul | La puerta está en movimiento de apertura. La bomba de vacío está activa, el empaque se está desinflando y el actuador de apertura se energiza cuando la presión del empaque es suficientemente baja. |
| ATRAPADA | Naranja | El detector de atrapamiento se activó durante el cierre. El sistema detiene el cierre y ordena apertura automática inmediata. |
| ERROR | Rojo | Se detectó una inconsistencia: sensores en posición imposible (abierta y cerrada a la vez), presión de empaque insuficiente en cerrado, o timeout de movimiento agotado. |

## 7.4 Transiciones detalladas — qué pasa en cada estado

### DESCONOCIDO → resolución al arrancar

| Condición detectada | Transición resultante |
| --- | --- |
| final_abierta=1 y final_cerrada=0 | → ABIERTO directamente. |
| final_cerrada=1 y final_abierta=0 y presion_empaque ≥ umbral (tras 300 ms de espera) | → CERRADO. |
| final_cerrada=1 y final_abierta=0 y presion_empaque < umbral | → CERRANDO (completa el cierre). |
| Cualquier otra combinación (ambos activos, ambos inactivos) | → ERROR. |

La espera de 300 ms en la detección de CERRADO es un filtro de rebote: evita interpretar vibraciones mecánicas al arrancar como un estado válido.

### CERRADO — monitoreo continuo

En este estado, el software verifica en cada tick que las condiciones de cerrado se mantienen. Si alguna se rompe, transiciona a ERROR:

| Verificación | Si falla... |
| --- | --- |
| final_cerrada debe estar activo (1) | → ERROR: 'Inconsistencia detectada, puerta no está cerrada.' |
| final_abierta debe estar inactivo (0) | → ERROR: 'Puerta no puede estar abierta y cerrada a la vez.' |
| presion_empaque ≥ umbral configurado | → ERROR: 'Presión de empaque insuficiente.' |

### ABIERTO — monitoreo continuo

En este estado, todos los actuadores se mantienen apagados y se verifica consistencia de sensores:

| Verificación | Si falla... |
| --- | --- |
| final_abierta debe estar activo (1) | → ERROR: 'Inconsistencia: puerta no está abierta.' |
| final_cerrada debe estar inactivo (0) | → ERROR: 'Puerta no puede estar abierta y cerrada a la vez.' |

### ERROR — recuperación automática

Desde ERROR, el sistema intenta leer los sensores y determinar el estado real. Si los sensores muestran una posición válida y estable (con el mismo filtro de 300 ms), recupera el estado. Si los sensores siguen siendo inconsistentes, permanece en ERROR y espera intervención.

## 7.5 Secuencia de apertura paso a paso

Cuando ServicioPuertas autoriza la apertura y llama a cmd_abrir(), AdvancedDoor transiciona a ABRIENDO. Desde ese momento, la lógica de apertura se ejecuta tick a tick:

| Tick | Condición / Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera ejecución (timer_start es None) | Se inicia el temporizador de timeout. Se apagan bloquear y cerrar. Se enciende la bomba de vacío (vacio_on). Se envía pulso de desbloquear_on para iniciar el desinfle del empaque. El tick termina aquí. |
| 2 | Siempre (pulso de desbloqueo pendiente) | Se corta el pulso: desbloquear_off(). El empaque sigue desinflándose por inercia neumática. |
| 3...N | presion_empaque > umbral vacio_empaque | El actuador de apertura permanece apagado. El sistema espera que el empaque pierda presión. |
| N+1 | presion_empaque ≤ umbral vacio_empaque | Se activa el actuador de apertura: abrir_on(). La puerta comienza a moverse. |
| N+k | final_abierta=1 y final_cerrada=0 | Apertura confirmada. Se apagan abrir y vacio. Se limpia el timer. Transición a ABIERTO. |
| Cualquier tick | time.time() > timer_start (timeout) | Error: tiempo de apertura agotado. Se apagan abrir y vacio. Transición a ERROR. |

## 7.6 Secuencia de cierre paso a paso

Cuando ServicioPuertas autoriza el cierre y llama a cmd_cerrar(), AdvancedDoor transiciona a CERRANDO:

| Tick | Condición / Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera ejecución (timer_start es None) | Se inicia el temporizador de timeout. Se enciende la bomba de vacío (vacio_on). Se envía pulso de desbloquear_on para asegurar que el empaque esté desinflado antes de mover la puerta. |
| 2 | Siempre (pulso de desbloqueo pendiente) | Se corta el pulso: desbloquear_off(). |
| 2...N | presion_empaque > umbral vacio_empaque | El actuador de cierre permanece apagado. El sistema espera que el empaque pierda presión antes de mover la puerta. |
| N+1 | presion_empaque ≤ umbral vacio_empaque | Se activa el actuador de cierre: cerrar_on(). La puerta comienza a moverse. |
| N+k | final_cerrada=1 y final_abierta=0 | Cierre mecánico confirmado. Se apaga el actuador de cierre: cerrar_off(). Se envía pulso de bloquear_on para inflar el empaque y sellar la puerta. |
| N+k+1 | Siempre (pulso de bloqueo pendiente) | Se corta el pulso: bloquear_off(). Se apaga la bomba de vacío: vacio_off(). Transición a CERRADO. |
| Cualquier tick | atrapamiento=1 | Atrapamiento detectado. Transición inmediata a ATRAPADA. El actuador de cierre se apaga y se inicia apertura automática. |
| Cualquier tick | time.time() > timer_start (timeout) | Error: tiempo de cierre agotado. Se apagan todos los actuadores. Transición a ERROR. |

El empaque se desinfla ANTES de mover la puerta en ambas direcciones. Esto evita daños mecánicos: intentar mover la puerta con el empaque inflado forzaría el actuador contra la presión del sello.

## 7.7 Manejo de errores y recuperación

| Situación de error | Comportamiento del sistema |
| --- | --- |
| Timeout de apertura agotado | Se apagan abrir_off() y vacio_off(). Transición a ERROR. El sistema espera lectura de sensores para intentar recuperación. |
| Timeout de cierre agotado | Se apagan todos los actuadores. Transición a ERROR. |
| Atrapamiento durante cierre | Transición inmediata a ATRAPADA. Se apaga cerrar_off() y se inicia secuencia de apertura automática (cmd_abrir interno). |
| Sensores inconsistentes (ej: abierta y cerrada activas) | Transición a ERROR. No se activa ningún actuador. |
| Presión de empaque insuficiente en CERRADO | Transición a ERROR. |
| Recuperación desde ERROR | Si los sensores muestran posición válida y estable (filtro de 300 ms), el sistema regresa a ABIERTO o CERRADO automáticamente según corresponda. |

# 8. ServicioPuertas — reglas de negocio y permisos

## 8.1 ¿Qué es y qué responsabilidades tiene?

ServicioPuertas es el guardián de las reglas. Vive entre la interfaz de usuario y el dispositivo AdvancedDoor. Su función es verificar que una acción solicitada es segura y permitida antes de enviarla a la puerta.

- Recibe solicitudes de apertura/cierre desde la API REST.

- Verifica condiciones físicas: presión de cámara, temperatura, estado de ciclo.

- Verifica permisos del rol del operador según el perfil de instalación.

- Si todo está bien, delega el comando a AdvancedDoor.

- Detecta cambios de estado en las puertas y registra eventos en el log.

ServicioPuertas NO acciona hardware directamente. Solo decide si la acción es válida y notifica a AdvancedDoor.

## 8.2 Verificaciones físicas antes de abrir

Antes de autorizar la apertura de cualquier puerta, ServicioPuertas verifica las siguientes condiciones de la cámara:

| Condición verificada | Si NO se cumple... |
| --- | --- |
| pres_camara ≤ presion_atmosferica + rango_presion_atm | Apertura denegada: 'No se puede abrir: sobrepresión en cámara'. La cámara está presurizada y abrir sería peligroso. |
| pres_camara ≥ presion_atmosferica − rango_presion_atm | Apertura denegada: 'No se puede abrir: cámara en vacío'. La cámara está en depresión y abrir sería peligroso. |
| temp_camara ≤ temp_max_apertura (config) | Apertura denegada: temperatura de cámara superior al máximo permitido. |

Si los parámetros de configuración (presión atmosférica, rango, temperatura máxima) no están disponibles por algún fallo de carga, el sistema opera en modo degradado y permite la apertura. Este es un fallback de seguridad para no dejar la máquina sin operación.

## 8.3 Tabla de permisos por rol

| Acción | operator_front | operator_back | service |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciar ciclo de esterilización | Sí | No | Sí |
| Abrir su propia puerta | Sí | Sí | Sí |
| Abrir la puerta del otro PC | No | No | Sí |

## 8.4 Detección de cambios de estado

ServicioPuertas también monitorea en cada tick si el estado de alguna puerta cambió respecto al tick anterior. Cuando detecta un cambio, ejecuta un handler específico:

| Nuevo estado detectado | Acción del handler |
| --- | --- |
| ABRIENDO | Registra en log: 'Puerta X abriéndose'. |
| ABIERTO | Registra en log: 'Puerta X abierta'. |
| CERRANDO | Registra en log: 'Puerta X cerrándose'. |
| CERRADO | Registra en log: 'Puerta X cerrada'. |
| ERROR | Registra en log como error: 'ERROR en puerta X'. |
| ATRAPADA | Registra en log como error: 'Puerta X ATRAPADA'. |

# 9. DoorCommandService — comando desde la interfaz

DoorCommandService vive en el lado de la interfaz de usuario (no en el backend). Es el módulo que la pantalla usa para enviar comandos de puerta al backend a través de la API REST.

| Método | Qué hace |
| --- | --- |
| open(door_name) | Envía una petición HTTP POST a /doors/{nombre}/open con el número de puerta de origen (source_door). El backend la recibe, verifica permisos y condiciones, y delega a ServicioPuertas. |
| close(door_name) | Envía una petición HTTP POST a /doors/{nombre}/close con el mismo mecanismo. |

El parámetro source_door indica desde qué PC se está haciendo la solicitud. ServicioPuertas lo usa para evaluar si el operador tiene permiso para actuar sobre esa puerta específica según su rol.

# 10. Parámetros de configuración de las puertas

Los siguientes parámetros en el archivo de configuración YAML afectan directamente el comportamiento del sistema de puertas:

| Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| timeout_puerta | Segundos | Tiempo máximo permitido para completar una apertura o cierre. Si se supera, la puerta entra en ERROR. |
| presion_empaque | kPa | Presión mínima que debe tener el empaque para considerar la puerta como bloqueada (CERRADO). Si cae por debajo, ERROR. |
| vacio_empaque | kPa | Presión máxima del empaque para considerar que está suficientemente desinflado y permitir el movimiento de la puerta. |
| presion_admosferica | kPa | Presión atmosférica del sitio de instalación. Referencia para determinar si la cámara está en condición segura para abrir. |
| rango_presion_atm | kPa | Tolerancia sobre la presión atmosférica. La cámara se considera segura si su presión está dentro de ±rango respecto a la atmósférica. |
| temp_max_apertura | °C | Temperatura máxima de la cámara que permite abrir la puerta. Por encima de este valor la apertura es denegada. |
| tipo_puerta | 1 ó 2 | Tipo de puerta a instanciar: 1 = SimpleDoor (sin actuadores), 2 = AdvancedDoor (completa). |

# 11. Flujo completo: del botón en pantalla al actuador físico

Este flujo describe el recorrido completo de un comando de apertura de puerta, desde que el operador pulsa el botón hasta que el actuador físico se mueve:

| Paso | Componente | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pantalla (main_window.py) | El operador pulsa el botón 'Abrir Puerta 1'. |
| 2 | DoorCommandService | Llama a open('Puerta 1'). Envía HTTP POST a /doors/Puerta 1/open con {source_door: 1}. |
| 3 | server.py — API REST | Recibe la petición. Llama a context.servicio_puertas.request_open('Puerta 1'). |
| 4 | ServicioPuertas — verificación de permisos | Verifica si el rol del perfil de instalación (operator_front, door_id=1) puede abrir 'Puerta 1'. Sí puede. |
| 5 | ServicioPuertas — verificación física | Verifica pres_camara: está dentro del rango atmosférico. Verifica temp_camara: por debajo del máximo. Todo OK. |
| 6 | ServicioPuertas → AdvancedDoor | Llama a doors['Puerta 1'].cmd_abrir(). AdvancedDoor transiciona su estado a ABRIENDO. |
| 7 | ControlLoop — próximo tick (máx. 500 ms) | Llama a door.update(). AdvancedDoor detecta estado ABRIENDO y ejecuta _from_abriendo(). |
| 8 | AdvancedDoor — tick 1 | Inicia timer. Apaga bloquear y cerrar. Enciende bomba de vacío. Envía pulso de desbloquear. |
| 9 | SetOutput → SerialLink | Envía 'SET DO9 ON', 'SET DO19 ON' al ESP32. ESP32 confirma con OK. |
| 10 | AdvancedDoor — ticks siguientes | Espera que presion_empaque baje. Cuando baja del umbral: abrir_on() → 'SET DO20 ON' al ESP32. |
| 11 | Actuador físico | El actuador lineal de apertura se energiza. La puerta comienza a moverse. |
| 12 | AdvancedDoor — detección de apertura | puerta_1_abierta = 1. Se apagan abrir y vacío. Transición a ABIERTO. |
| 13 | UIServiceBackend | En el próximo ciclo de polling (500 ms), GET /status devuelve doors: {Puerta 1: ABIERTO}. La pantalla actualiza el ícono de la puerta. |

— Fin del documento —