## Esterilizacion
Id | Parametro | Unidad | Valor_defecto | Valor_min | Valor_max | Descripcion
1 | Escape lento Ester on | seg | 1 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener abierta la valvula de escape lento en la etapa de esterilizacion
2 | Escape lento Ester off | seg | 0 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener cerrada la valvula de escape lento en la etapa de esterlizacion
3 | Escape rapido ester on | seg | 0 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener abierta la valvula de escape rapido en la etapa de esterlizacion
4 | Escape rapido Ester off | seg | 400 | 0 | 1000 | Intervalo de tiempo total para mantener cerrada la valvula de escape rapido en la etapa de esterlizacion
5 | Temperatura de esterilizacion | °C | 134 | 100 | 140 | Temperatura de esterilizacion en el ciclo
6 | Tiempo de esterlizacion | min | 3.5 | 0 | 9999 | Tiempo de duracion de la esterilizacikon en el ciclo (resolucion 0,5)
7 | Factor de esterilizacion | % | 70 | 0 | 100 | Porcentaje para mantener la fuente de energia apagada mientras la presion de la camara esta entre la presion de saturacion -2 a +1 Kpa
8 | Presion de esterilizacion adicional | kPa | 11 | 0 | 100 | Presion adicional a la presion de saturacion permitida durante la esterilizacion
9 | Intervalos segmentos ester | seg | 3 | 0 | 30 | Define el tiempo total de cada segmento mientras se utiliza PWM en la etapa esterilizacion
10 | Rango de temperatura Ester | °C | 3 | 0 | 50 | Define la temperatura maxima para indicar una falla por temperatura alta en la etapa de esterilizacion
11 | Rango de pesion en ester | kPa | 30 | 0 | 100 | Define la presion maxima para indicar una falla por alta presion en la etapa de esterilizacion
12 | Brecha segura temperatura | °C | 0.3 | 0 | 2 | Margen de temperatura por encima de la temperatura de esterilizacion, si la temperatura deciende por debajo de la temperatura de esterililzacion + valor del parametro, el sistema mantiene activada la fuente de calor para conservar una reserva termica y evirtar que la temperatura caiga por debajo del valor de esterilizacion
13 | Brecha error de temperatura | °C | 0.1 | 0 | 2 | Espacio adicional que se debe mantener anter de informar la temperatura baja
14 | Brecha error presion | kPa | 2 | 0 | 10 | Espacio extra de presion antes de reportar el fallo por presion baja
15 | Compruebe RTC |  | 1 | 0 | 1 | 0- no realice la comprobacion RTC al final de la etama de esterilizacion 1- Realice la comprobacion RTC al final de la ectapa de esterilizacion