ESPECIFIKA S.A.S.

Sistema de Control de Autoclave

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulo: Capa de Interfaz con el Mundo Físico

Versión de software: 0.2.0

Autor: Cristian Cubides

Mayo 2026

# Contenido

1.   Propósito de este documento

2.   ¿Qué es la Capa de Interfaz con el Mundo Físico?

3.   Componente 1 — Tarjeta ESP32 (Firmware)

4.   Componente 2 — SerialLink (Comunicación PC ↔ ESP32)

5.   Componente 3 — Units (Conversión de señales a unidades físicas)

6.   Componente 4 — EstadoAutoclave (Estado centralizado del sistema)

7.   Flujo completo de datos: del sensor al software

8.   Tabla resumen de señales de entrada (sensores)

9.   Tabla resumen de señales de salida (actuadores)

10. Alarmas generadas en esta capa

11. Parámetros de configuración relevantes

# 1. Propósito de este documento

Este documento describe en detalle técnico cómo el sistema de control del autoclave recibe información del mundo físico (sensores, finales de carrera, detectores de presencia) y envía órdenes a los actuadores (válvulas, bombas, actuadores de puerta).

Está dirigido a técnicos e ingenieros que conocen el funcionamiento de la máquina y necesitan entender cómo el software interactúa con el hardware, sin necesidad de ser programadores.

El documento cubre los cuatro componentes que forman esta capa, su responsabilidad, las señales que manejan y cómo se relacionan entre sí.

# 2. ¿Qué es la Capa de Interfaz con el Mundo Físico?

La capa de interfaz es la primera barrera entre el hardware físico del autoclave y la lógica de control del software. Su función exclusiva es:

- Leer señales eléctricas de sensores y finales de carrera.

- Convertir esas señales en valores con unidades de ingeniería (°C, kPa).

- Poner esos valores a disposición del resto del sistema.

- Ejecutar órdenes de activación/desactivación de salidas digitales (actuadores).

Esta capa NO toma decisiones de control. No sabe si el ciclo va bien o mal. Solo mide, convierte y ejecuta lo que el control le ordena.

Está compuesta por cuatro componentes que trabajan en cadena:

| Componente | Archivo / Módulo | Función resumida |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | Comunocacion_esclava_ESP32_V2.ino | Leer sensores y ejecutar comandos en el hardware físico |
| SerialLink | protocols/serial_link.py | Comunicar el PC con la tarjeta ESP32 vía USB/Serial |
| Units | hal/units.py + hal/converters.py | Convertir señales crudas ADC a °C y kPa con calibración y filtrado |
| EstadoAutoclave | core/status.py | Almacén centralizado del estado físico actual de la máquina |

# 3. Componente 1 — Tarjeta ESP32 (Firmware)

## 3.1 ¿Qué es?

La tarjeta ESP32 es el microcontrolador que está físicamente conectado a todos los sensores y actuadores del autoclave. Corre un programa propio (firmware) que opera de forma continua e independiente del PC.

Se comunica con el PC mediante un cable USB actuando como puerto serial (COM) a 115 200 baudios.

## 3.2 ¿Qué hace el firmware?

El firmware ejecuta un ciclo continuo con cuatro tareas en orden de prioridad:

| Prioridad | Tarea | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 (Mayor) | Leer serial | Recibe y procesa comandos enviados por el PC (activar/desactivar salidas). |
| 2 | Leer analógico | Lee los 16 canales de sensores analógicos (temperatura y presión) mediante un multiplexor. Promedia 8 muestras por canal para reducir ruido. Ciclo completo: ~320 ms. |
| 3 | Leer digital | Lee 56 entradas digitales distribuidas en 4 expansores I2C (PCF8575). Frecuencia: cada 50 ms. |
| 4 (Menor) | Publicar estados | Envía al PC por serial el estado actual de AI, DI y DO. Frecuencia: cada 500 ms. |

## 3.3 Expansores de I/O utilizados

El ESP32 no tiene suficientes pines físicos para conectar todos los sensores y actuadores directamente. Usa expansores de puertos comunicados por I2C:

| Expansor (dirección I2C) | Señales | Uso |
| --- | --- | --- |
| pcf_out_1 (0x24) | DO1 – DO16 | Salidas digitales 1 a 16 (válvulas, bombas, actuadores) |
| pcf_out_2 (0x25) | DO17 – DO32 | Salidas digitales 17 a 32 |
| pcf_in_1 (0x21) | DI1 – DI16 | Entradas digitales 1 a 16 (finales de carrera, detectores) |
| pcf_in_2 (0x22) | DI17 – DI32 | Entradas digitales 17 a 32 |
| pcf_in_3 (0x23) | DI33 – DI48 | Entradas digitales 33 a 48 |
| pcf_mux (0x26) | DI49 – DI56 + MUX | Entradas 49 a 56 y control del multiplexor analógico |

## 3.4 Protocolo de comunicación serial

El ESP32 publica datos en texto plano con este formato:

| Tipo de trama | Formato | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Analógicos (AI) | AI:v0,v1,...,v15 | AI:1024,2048,512,... |
| Digitales entrada (DI) | DI:b0b1b2...b55 | DI:010011000... (56 bits) |
| Digitales salida (DO) | DO:b0b1...b31 | DO:00100000... (32 bits) |
| Comando (PC → ESP32) | SET DOx ON/OFF | SET DO5 ON |
| Respuesta a comando | OK DOx ON/OFF o ACK | OK DO5 ON |

# 4. Componente 2 — SerialLink (Comunicación PC ↔ ESP32)

## 4.1 ¿Qué es?

SerialLink es el módulo de software en el PC que gestiona la conexión con la tarjeta ESP32. Vive en el archivo protocols/serial_link.py.

Opera en segundo plano (en hilos separados) para no interrumpir el funcionamiento del sistema de control mientras lee y escribe datos.

## 4.2 Funciones principales

- Escanea automáticamente todos los puertos COM disponibles al iniciar y detecta en cuál está conectado el ESP32.

- Si se pierde la conexión (cable desconectado, reinicio del ESP32), reintenta la conexión automáticamente cada 3 segundos.

- Lee continuamente las tramas AI, DI y DO publicadas por el ESP32.

- Mantiene en memoria el último estado recibido (valores de los 16 canales analógicos, 56 entradas digitales y 32 salidas digitales).

- Envía comandos de activación/desactivación de salidas (SET DOx ON/OFF) y espera confirmación del ESP32.

- Notifica al resto del sistema cuando hay datos nuevos mediante una función de aviso (callback).

## 4.3 ¿Cómo detecta que la comunicación está caída?

Si el ESP32 no envía datos durante más de 3 segundos, SerialLink marca la conexión como inactiva (data_alive = False) y genera la alarma NO_HAY_CONEXION. El sistema de control reacciona a esa alarma deteniendo cualquier ciclo activo.

## 4.4 Datos que mantiene disponibles

| Campo | Tamaño | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ai | 16 valores enteros | Valor crudo del ADC por canal analógico (0 – 4095) |
| di | 56 valores 0/1 | Estado de cada entrada digital (0 = inactiva, 1 = activa) |
| do | 32 valores 0/1 | Estado actual de cada salida digital |
| port_open | Verdadero / Falso | Indica si el puerto serial está abierto |
| data_alive | Verdadero / Falso | Indica si el ESP32 está enviando datos activamente |
| last_update | Marca de tiempo | Momento de la última trama recibida |

# 5. Componente 3 — Units (Conversión y filtrado de señales)

## 5.1 ¿Qué es?

El módulo Units (hal/units.py) recibe los valores crudos del ADC enviados por el ESP32 y los transforma en valores con unidades de ingeniería: grados Celsius (°C) y kilopascales (kPa).

Trabaja junto con el módulo converters.py, que contiene los algoritmos de conversión, calibración y filtrado.

## 5.2 Pipeline de conversión (qué le pasa a cada lectura)

Cada valor analógico crudo pasa por 3 etapas antes de llegar al sistema de control:

| Etapa | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pre-filtro (Mediana) | Se toman las últimas 5 lecturas del mismo canal y se calcula la mediana. Elimina picos eléctricos puntuales del ADC que no representan cambios reales del proceso. |
| 2 | Calibración de fábrica | Convierte el valor ADC (0-4095) a la unidad física usando los límites configurados en fábrica (ADC mínimo/máximo → valor mínimo/máximo en °C o kPa). |
| 3 | Calibración de usuario + suavizado EMA | Aplica ajuste fino (ganancia y offset) configurado por el técnico. Luego aplica suavizado exponencial para reducir oscilaciones en la lectura final. |

## 5.3 Distribución de canales analógicos

| Canal AI | Tipo | Nombre en sistema | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| AI0 | Temperatura | temp_camara | Temperatura principal de la cámara de esterilización |
| AI1 | Temperatura | temp_2_camara | Segunda sonda de temperatura de la cámara |
| AI2 | Temperatura | temp_ref | Temperatura de referencia |
| AI3 | Temperatura | temp_chaqueta | Temperatura de la chaqueta (camisa de vapor) |
| AI4 | Temperatura | temp_drenaje_cam | Temperatura en el drenaje de la cámara |
| AI5 | Temperatura | temp_drenaje | Temperatura en el drenaje general |
| AI6 – AI7 | Temperatura | (reservados) | Canales disponibles para expansión futura |
| AI8 | Presión | pres_camara | Presión dentro de la cámara de esterilización |
| AI9 | Presión | pres_chaqueta | Presión en la chaqueta de vapor |
| AI10 | Presión | pres_empaque_1 | Presión del empaque de la Puerta 1 (usado para bloqueo) |
| AI11 | Presión | pres_empaque_2 | Presión del empaque de la Puerta 2 (usado para bloqueo) |
| AI12 – AI15 | Presión | (reservados) | Canales disponibles para expansión futura |

# 6. Componente 4 — EstadoAutoclave (Estado centralizado)

## 6.1 ¿Qué es?

EstadoAutoclave (core/status.py) es el repositorio central de toda la información del estado físico y lógico actual de la máquina. Se puede pensar en él como un tablero de control en memoria al que todos los demás módulos del software acceden para leer información.

Los datos se actualizan continuamente desde Units. El control de ciclo, la interfaz de usuario y el sistema de alarmas leen de aquí — nunca van directamente al hardware.

## 6.2 Información que contiene

| Grupo de datos | Qué contiene |
| --- | --- |
| sensores_temp | Temperatura de cada punto del sistema en °C (cámara, chaqueta, drenajes, referencia). |
| sensores_pres | Presión de cada punto del sistema en kPa (cámara, chaqueta, empaque 1, empaque 2). |
| sensores_di | Estado de las 56 entradas digitales: finales de carrera, detectores de presencia, paro de emergencia, detectores de nivel. |
| salidas_do | Estado actual de las 32 salidas digitales: válvulas, bombas, actuadores, bloqueos de puerta. |
| estado_puertas | Estado lógico de cada puerta: DESCONOCIDO, CERRADO, ABIERTO, ABRIENDO, CERRANDO, ERROR, ATRAPADA. |
| estado_global | Estado global de la máquina: PREPARACION, PREPARADO, CICLO, COMPLETADO, FALLA, EMERGENCIA. |
| flags | Indicadores de condición del sistema (ej: LISTO_PARA_CICLO, indicando si se cumplen todas las condiciones para iniciar). |
| Alarmas_activas | Lista de alarmas activas en este momento, con identificador y nivel de severidad. |

# 7. Flujo completo de datos: del sensor al software

El siguiente esquema describe el recorrido de una señal desde el sensor físico hasta que el valor está disponible para la lógica de control:

| Paso | Componente responsable | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor físico | El sensor genera una señal eléctrica (tensión o corriente) proporcional a la variable medida (temperatura o presión). |
| 2 | ESP32 — ADC interno | El conversor analógico-digital del ESP32 convierte la señal eléctrica a un número entero entre 0 y 4095. 8 muestras son promediadas para reducir ruido. |
| 3 | ESP32 — Publicación serial | Cada 500 ms, el ESP32 envía una trama AI: con los 16 valores crudos al PC. |
| 4 | SerialLink (PC) | El módulo en el PC recibe la trama, la analiza y almacena los valores en memoria. Notifica al sistema que hay datos nuevos. |
| 5 | Units + Converters | Los valores crudos pasan por el pipeline: filtro de mediana → calibración de fábrica → calibración de usuario → suavizado EMA. El resultado es un valor en °C o kPa. |
| 6 | EstadoAutoclave | Los valores convertidos se almacenan en el estado centralizado, disponibles para cualquier módulo del sistema. |
| 7 | Control de ciclo / UI / Alarmas | La lógica de control, la interfaz y el gestor de alarmas leen del EstadoAutoclave para tomar decisiones y mostrar información. |

El flujo de comandos (PC → actuador) sigue el camino inverso:

| Paso | Componente responsable | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Control de ciclo | La lógica del ciclo decide activar o desactivar una salida (ej: abrir válvula de vapor). |
| 2 | SerialLink | Envía el comando SET DOx ON/OFF al ESP32 por el puerto serial y espera confirmación (ACK). |
| 3 | ESP32 | Recibe el comando, activa o desactiva el expansor correspondiente, y responde con OK DOx ON/OFF. |
| 4 | Actuador físico | La salida del expansor conmuta el relé o triac que alimenta la válvula, bomba o actuador. |

# 8. Tabla resumen de señales de entrada (sensores y finales de carrera)

| Canal DI | Nombre en sistema | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DI0 | aire_comprimido | Presencia | Confirma disponibilidad de aire comprimido en el sistema |
| DI1 | presion_agua | Presencia | Confirma presión de agua de alimentación |
| DI2 | puerta_1_cerrada | Final de carrera | Puerta 1 en posición cerrada |
| DI3 | puerta_1_abierta | Final de carrera | Puerta 1 en posición abierta |
| DI4 | puerta_2_cerrada | Final de carrera | Puerta 2 en posición cerrada |
| DI5 | puerta_2_abierta | Final de carrera | Puerta 2 en posición abierta |
| DI6 | atrapamiento_puerta_1 | Seguridad | Detector de atrapamiento en Puerta 1 (protección de personas) |
| DI7 | atrapamiento_puerta_2 | Seguridad | Detector de atrapamiento en Puerta 2 |
| DI8 | agua_bomba | Nivel | Nivel de agua en la bomba |
| DI9 | agua_generador | Nivel | Nivel de agua en el generador de vapor |
| DI10 | paro_emergencia | Seguridad crítica | Pulsador de paro de emergencia (activa protocolo de fallo inmediato) |
| DI11 | agua_camara | Nivel | Nivel de agua en la cámara de esterilización |
| DI12 | vapor_suministro | Presencia | Confirma suministro de vapor externo disponible |

# 9. Tabla resumen de señales de salida (actuadores)

| Canal DO | Nombre en sistema | Descripción del actuador |
| --- | --- | --- |
| DO0 | vapor_generador | Válvula de vapor al generador |
| DO1 | vapor_caldera | Válvula de vapor de la caldera |
| DO2 | vapor_chaqueta | Válvula de admisión de vapor a la chaqueta |
| DO3 | vapor_camara | Válvula de admisión de vapor a la cámara |
| DO4 | descompresion_rapida | Válvula de descompresión rápida de la cámara |
| DO5 | descompresion_lenta | Válvula de descompresión lenta (protocolo de fallo) |
| DO6 | descompresion_chaqueta | Válvula de descompresión de la chaqueta |
| DO7 | vacio_camara | Bomba o válvula de vacío de la cámara |
| DO8 | desbloqueo_puerta_1 | Activa el desbloqueo del empaque de Puerta 1 (vacía empaque) |
| DO9 | desbloqueo_puerta_2 | Activa el desbloqueo del empaque de Puerta 2 |
| DO10 | bloqueo_puerta_1 | Activa el bloqueo del empaque de Puerta 1 (aire comprimido) |
| DO11 | bloqueo_puerta_2 | Activa el bloqueo del empaque de Puerta 2 |
| DO12 | aire_comprimido_chaqueta | Suministro de aire comprimido a la chaqueta |
| DO13 | aire_comprimido_camara | Suministro de aire comprimido a la cámara |

Nota: Las salidas de la puerta (actuadores de apertura y cierre) se mapean por puerta específica en el módulo advanced_door.py, usando los canales DO asignados en la configuración de instalación.

# 10. Alarmas generadas en esta capa

Las siguientes alarmas son generadas directamente por los componentes de la capa de interfaz con el hardware. Ante cualquiera de estas alarmas, el sistema detiene o inhibe el ciclo según la severidad.

| ID de alarma | Severidad | Causa |
| --- | --- | --- |
| NO_HAY_CONEXION | FALLA | El ESP32 no ha enviado datos en más de 3 segundos. Cable desconectado o tarjeta sin alimentación. |

# 11. Parámetros de configuración relevantes

Los siguientes parámetros afectan directamente el comportamiento de la capa de interfaz con el hardware. Se configuran en el archivo de calibración YAML del sistema.

| Parámetro | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| calibration.factory.temperature[n].adc_min / adc_max | Cuentas ADC | Rango del ADC que corresponde al rango físico del sensor de temperatura n. |
| calibration.factory.temperature[n].temp_min / temp_max | °C | Rango físico del sensor de temperatura n. |
| calibration.factory.pressure[n].adc_min / adc_max | Cuentas ADC | Rango del ADC para el sensor de presión n. |
| calibration.factory.pressure[n].pres_min / pres_max | kPa | Rango físico del sensor de presión n. |
| calibration.user.temperature[n].gain / offset | — / °C | Ajuste fino de calibración por el técnico para temperatura n. |
| calibration.user.pressure[n].gain / offset | — / kPa | Ajuste fino de calibración por el técnico para presión n. |
| presion_admosferica | kPa | Presión atmosférica de referencia del sitio de instalación. Usado en lógica de puertas y protocolo de fallo. |
| rango_presion_atm | kPa | Tolerancia sobre la presión atmosférica para determinar si la cámara está en condición normal (ni presurizada ni en vacío). |

— Fin del documento —